1. Градиентный жидкостный хроматограф «Люмахром» в исследованиях объектов окружающей среды на содержание полиароматических углеводородов, включая бенз[a]пирен.

2. Полиароматические углеводороды (ПАУ) занимают особое место среди токсикантов, требующих наиболее жесткий контроль за их содержанием в объектах окружающей среды. ПАУ – это соединения, проявляющие по отношению к живым организмам канцерогенные, мутагенные и токсичные свойства. ПАУ включены в список приоритетных загрязнителей как Европейским сообществом (ЕС), так и Агентством по охране окружающей среды США (ЕРА). 3. Однако в РФ нормирование содержания канцерогенных ПАУ в природных объектах осуществляют, как правило, только по бенз[a]пирену.

4. Остальные полиарены практически не нормируются.

5. Количественный химический анализ на содержание ПАУ (бенз(а)пирена) в объектах окружающей среды осуществляется в аккредитованной экоаналитической лаборатории Института биологии Коми НЦ УрО РАН в группе хроматографических методов анализа. Лаборатория оснащена современным хроматографическим оборудованием для определения органических и неорганических загрязнителей в объектах окружающей среды в целях научных исследований, экологического контроля и мониторинга, выполнения платных работ и услуг сторонним организациям и др.

6. На СЛАЙДЕ6 приведена выдержка из области аккредитации лаборатории касательно ПАУ и бенз(а)пирена.

7. В основу определения ПАУ (БП) положены стандартные алгоритмы пробоподготовки, которые включают в себя этапы экстракции соединений органическими растворителями,

8. разделения экстрактов от сопутствующих примесей,

9. этап концентрирования пробы

10. и качественное и количественное определение компонентов при помощи метода ВЭЖХ. ВЭЖХ анализ основан на хроматографическом разделении органических проб сложного состава в потоке подвижной фазы (элюента) и последовательном детектировании в разные моменты времени разделенных компонентов пробы.

11. Рассмотрим более подробно алгоритм методик измерения массовой доли ПАУ (БП) в объектах окружающей среды. Включает в себя следующие стадии - …

12. Контроль качества реактивов, сигнал холостой системы – не должно наблюдаться хроматографического пика со временем удерживания, совпадающим со временем удерживания пика ПАУ.

13. Для приготовления АС для градуировки СИ используются следующие СО… 9170 руб. Супелко

14. После измерений приготовленных аттестованных смесей посредством программного обеспечения получаем значения коэффициентов ГФ.

15. которые затем подвергаются контролю.

16. контролируется стабильность ГФ посредством измерения одного из заново приготовленных аттестованных смесей.

17. Далее проводим измерения партии рабочих проб, контролируя согласно аттестованным методикам повторяемость…

18. внутрилабораторную прецизионность…

19. точность… Контроль точности ведется либо методом добавок.

20. Либо с использованием образцов для контроля.

Недавно в нашей лаборатории мы самостоятельно аттестовали СОП по БП в почве, набрав и обработав статистические данные. Оформлен паспорт СОП, где указано аттестованное значение массовой доли БП.

21. Соответственно демонстрируются последние данные по контролю точности с использованием образцов для контроля.

22. Что касается ПАУ – аттестовать подобный СОП руки «не дошли», однако имеются в продаже импортные СО, например NIST SRM 1944 - New York/New Jersey Waterway Sediment – стоимость 700 usd/50g на сайте производителя без наценки импортеров/поставщиков.

23. удовлетворительный результат анализа достигается только при применении неаттестованных методов экстракции – в аппарате Сокслета или автоматического экстрактора Dionex ASE 350, и при концентрировании экстрактов в аппарате Кудерна-Даниша или подобных систем минимизирующих потери анализируемых веществ.

24. С 2003 г. по настоящее время ВЭЖХ Люмахром активно используется в научных исследованиях лаборатории химии почв отдела почвоведения как по бюджетным так и по грантовым темам.

25. Регион подвержен интенсивной техногенной нагрузке аэрозольных выбросов промышленных предприятий, поэтому экологический контроль объектов окружающей среды является важнейшей проблемой. В последнее время его актуальность только возрастает, поскольку возрастает и число источников загрязнения окружающей среды в связи с развитием различного рода промышленных производств.

26. В то же время должны обязательно учитываться специфика накопления фоновых количеств химических веществ в объектах окружающей среды. Т.к. в случае существенного отличия регионального фона от глобального можно или не заметить начавшееся техногенное загрязнение, или, напротив, принять естественный региональный фон за результат техногенного воздействия. ПАУ повсеместно встречаются в природе. Источники ПАУ - результат таких природных процессов как биогеохимическая трансформация почв, синтез в растительных организмах, лесные пожары, вулканическая активность и др. Актуальность исследования ПАУ в почвах обусловлена как повышенной опасностью этих соединений и их широким присутствием в почвенном покрове, так и их высокой мобильностью, способностью к рассеиванию в биосфере. Комплексные исследования по изучению особенностей формирования состава ПАУ в системе атмосферные осадки-почва-растения и характера их техногенного воздействия на почвенный и растительный покров представляют теоретический и прикладной интерес.

27,28 Дана комплексная оценка качественного и количественного состава, выявлены закономерности миграции, трансформации и биоаккумуляции ПАУ в почвах таежной и тундровой зон РК. Установлено, что накопление ПАУ в органогенных горизонтах почв происходит как в результате трансформации органического вещества, так и под влиянием аэротехногенного загрязнения. Выявлены закономерности накопления полиаренов в исследованных почвах: основное количество сосредоточено в органогенных горизонтах (биогеохимический барьер), с максимумом их содержания в наиболее разложившейся нижней части. Характерной особенностью состава ПАУ в почвенных профилях почв является преобладание во всех горизонтах низкомолекулярных 2-4-ядерных полиренов, обусловленного органофильностью верхних горизонтов почв, что снижает интенсивность вымывания ПАУ из этого слоя.

29. Проведены исследования состава органического вещества тундровых торфяников. ПАУ, сформированные в торфяных горизонтах в голоцене при более влажных и теплых условиях атлантического климатического оптимума, находятся в законсервированном состоянии и не подвержены трансформации по сравнению с сезоннооттаивающим слоем. На границе многолетней мерзлоты происходит модификация количественных и качественных параметров высоко- и низкомолекулярных органических соединений и новообразование высокомолекулярных полиаренов.

30. Промышленные предприятия оказывают заметное техногенное влияние на почвенный и растительный покров прилегающих территорий. Содержание ПАУ в почвах на техногенных участках превышает фоновые значения в несколько раз.

31, 32. Исследован состав ПАУ в снежном покрове и почвах урбанизированных территорий на примере г. Сыктывкара, г. Санкт-Петербурга, г. Воркуты и оценена степень загрязнения исследуемыми соединениями.

33. С коллегами из Санкт-Петербургского государственного университета изучены содержание и индивидуальный компонентный состав полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в полярных почвах Антарктиды и российского сектора Арктики. Содержание полиаренов существенно увеличивается в почвах вокруг станций, по сравнению с фоном.

34. Пожары являются одним из основных факторов, приводящих к увеличению концентраций полициклических углеводородов в почвах лесных экосистем. Наибольшее возрастание концентраций ПАУ происходит за счет  низкомолекулярных соединений. При этом наиболее водорастворимые двух- и трехядерные полиарены передвигаются с латеральными внутрипочвенным водными потоками, и, вероятно, могут способствовать возрастанию их концентраций в водах и донных отложениях.

35, 36. Сравнение накопления полиаренов растениями в тундровой и таежной зонах показало, что растения тундровой зоны в большей степени загрязнены ПАУ. Вероятно, такое явление связано с дальним переносом поллютантов в условиях тундры. Исследовано содержание ПАУ в растениях на фоновых участках южной кустарниковой тундры и зонах воздействия угольных шахт открытого и закрытого типа - соответственно выявлены растения-аккумуляторы с максимальной кратностью превышения массовой доли ПАУ над фоном.

37,38. Изучено распределение полиаренов по органам исследуемых растений, которое неравномерно и определяется как физиологическими особенностями растений, так и уровнем загрязнения.

39. Спасибо за внимание.